# 关于飞利浦(DR)Digital Diagnost3球管项目招标细则

无锡市太工疗养院有限公司放射科飞利浦(DR)Digital Diagnost3设备的球管坏了，现对更换球管项目进行采购公开招标，现欢迎具有相关业务资质的投标人前来商榷。

一、报价供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具备独立完成本项目的营业范围、资质及同类项目服务经验；

3、具有完善的质量保证和售后服务体系和制度；

4、具有经营相关货物/服务所需的经营资质；

5、本项目不接受联合体参与。

二、采购内容及要求

- （一）项目概况

1.质保期限：1年

2.服务地点：无锡市太工疗养院有限公司

3.项目名称：DR球管采购项目

4.采购内容：

（1）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR球管 | 飞利浦 | Digital Diagnost3 | 个 | 1 |

- 技术参数

  - ▲球管必须能满足临床检查使用需要。

  - ▲DR设备型号为：飞利浦 DigitalDiagnost3

  - 管电压：150KV。

  - ▲输入功率：33/100kW、30/85kW。

  - ▲阳极转速：3000/3600RPM、9000/10800RPM。

  - 焦点标称值：0.6小焦点；1.2大焦点。

  - ▲阳极热容量：350kHU。

  - 阳极靶面：13°。

  - 管电流：1250mA。

  - 阳极尺寸：90mm。

  - ▲重量：满足DR设备原厂配重要求（提供球管与DR设备配套兼容证明）

  - ▲球管必须为全新产品。

  - ▲球管必须要有合法渠道来源。

- （二）供货要求：

1、供应商必须于竞投结束后5个工作日内签订合同，并按合同约定供货，否则采购方有权对采购结果不予承认；

2、供应商必须严格按照规定参数要求供货，不接受无货供应商前来参与竞投，影响采购人工作开展的将列入采购方的失信供应商名单，同时向供应商追究法律责任及赔偿采购方经济损失；

3、供应商所提供货物/服务必须为符合国家相关法律规定的全新货物/服务（含配件），均为合法正当渠道、包装完好；

4、为确保产品质量，供应商在供货时必须提供制造商授权书、医疗器械产品注册证、合格证（进口产品提供报关单）、产品技术手册等满足采购方验收标准的相关材料，否则采购方有权不予验收。

（三）售后服务要求：

1、所供货物/服务保证在安装完成并经采购人验收合格之日起，承诺提供最少1年质量保证期；

2、供应商具有专业的工程师跟踪服务，并保证长期良好的售后服务和零配件供应；

3、在保修的期限内，货物/服务出现故障的，无偿为采购方维修或者更换相应货物/服务，并保证采购方的正常使用；供应商应在接到故障通知后2小时之内响应，一般情况在24小时内须排除故障，特殊情况需与采购方说明情况，必要时提供代用货物/服务，保证采购方的正常工作使用；

4、供应商应提供包括但不限于满足货物/服务安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。

（四）报价要求：

报价需包含DR球管、税金、交通运输、安装调试、售后保修等相关费用。